## Sheet1
楚雄州妇幼保健院2022年医疗设备(一批）询价采购表
序号 | 设备名称 | 参数 | 预算单价 | 备注
1 | 固定式过氧化氢检测仪 | 技术参数： 1.测量范围:0-100ppm 2.检测精度：≤±3% FS 3.采样方式：配外置采样泵，气泵流量可达1L/min 4.配红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能 5.可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统，可以实现远程监视 6.带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿 7.响应时间：≤30秒（T90） 8.重 复 性：≤±1% 9.零点漂移：≤±1%（FS/年） 10.防爆等级：Exd ⅡCT6 11.防护等级：≥ IP65 12.仪器外观尺寸：180×150×90mm 13.重量：≤1.6kg 14.输出信号：RS485或者4-20mA信号 | 15000
2 | 婴儿培养箱 | 具有箱温控制模式； 设置温度与箱内温度分屏显示；独立的超温保护系统；自然风道加湿；婴儿床倾斜角度无级可调功能； 产品具有自检功能，多种故障报警提示蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；前面板具有温度校正功能；具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置； ★具有RS-232接口； 具有氧气输入接口；采用低噪音的无刷直流电机。 基本配置： 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚。 主要技术参数： 工作电源：AC220V/ 50HZ 输入功率：≤850VA 控温方式：箱温控制 控温范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.） ★箱温显示温度范围：5～65℃ 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃，温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 婴儿床倾斜角度：无级可调，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下） 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等 重量显示精度：±1%（配置称重装置时），具有箱温控制模式；设置温度与箱内温度分屏显示；独立的超温保护系统；自然风道加湿； 婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示； 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 前面板具有温度校正功能； 具有数据储存功能； 具有正门独立锁定装置； 重量显示精度：±1%（配置称重装置时） | 20000
3 | 移动监护仪（脉氧仪） | 1 标配Nellcor血氧技术具有脉搏调制音功能 2 血氧饱和度测量范围：0～100% 3 血氧饱和度测量精度：70%～100%：±2%（成人/儿童） 70%～100%：±3%（新生儿） | 15000
4 | 多频振动排痰机 | 1、正常工作条件： a ）环境温度：0℃-40℃; b ）相对湿度：く90% c）气压力范围：500hPa~1060hPa; d ）电源要求： AC 220v士22V,50Hz士1Hz。 e ） 2、排痰机可连续运行。 3、排痰机治疗头尺寸 儿童、婴幼儿﹣1圆形海绵治疗头，直径78mm土 Imm，儿童、婴幼儿﹣2圆形海绵治疗头，直径68mm土 Im，婴幼儿1圆形海绵治疗头，直径58mm土1mm，婴幼儿﹣2圆形海绵治疗头，直径48mm士1mm 4、频率范围：手动模式10Hz~6OHz(600转／分ー3600转／分），频率可调，步距1Hz、误差为士20%。白动模式10Hz~30Hz(600转／分ペ1800转／分），步距 lHz ，误差为士20%。 5、传动软轴长度：1.8m。 6、自动程序模式下的输出 排痰机提供了适合中国人体形特征的四种目动程序模式。 7、定时时间：手动模式定时时间为1min~60min可调，步距为1min，误差为士1%;自动模式分四档，分别是5min、10min、15min和20min，误差为士1%。 | 15000
5 | 电动升降手法床（三段） | ≥1960x610x540~900(mm) 电源：AC220V/50HZ 额定输入功率：160V 规格：1960x610x540~900(mm) 升降行程：0~360mm | 4000
6 | 药品冷藏柜 | 药品阴凉柜冷藏柜双门医院用冰箱药店展示柜立式三门GSP认证药品柜升级款800L遮光门 阴凉/冷藏双模式 产品尺寸 ≥长1200mm ; 宽600mm ;高1910mm | 3000
7 | 超声波身高体重测量仪 | 用于测量儿童身高、体重，评价生长发育指标 | 1000
8 | S-S法语言发育迟缓检查量表工具箱 | S-S法语言发育迟缓检查量表工具箱（完整版） | 2300
9 | 轮椅（成人） | 实心轮，承重≥100KG，高强度铝合金材质，含可活动式踏板、腿托、输液架 | 1500
10 | 普通培养箱 | 公称容积（L）≥ 200 温度控制方式 PT100 温度控制范围 0--60℃ 温度波动（℃） ±1（@37） 温度均匀性（℃） ±2（@37） 环境温度（℃） 5-30，建议25±2 工作室尺寸（mm） ≥518*400*599 518*500*832 外形尺寸（mm） ≥598*690*1229 598*797*1475 隔板 标配3块，数量可增加 电源电压 AC220/50HZ 显示界面 ≥7.0寸触摸屏 灭菌 标配 照明 标配 电加热钢化玻璃门 透明度高可观察性强、防止低温凝露 | 15000
11 | 电热恒温水浴箱 | 温度范围 RT+5 ～ 100℃，PID智能数显 温度波动 ±0.5℃ 温度分辨率 0.1℃ 内胆、上盖 采用304不锈钢内胆及上盖，双层上盖 工作室尺寸 ≥600X300X180mm | 3000
12 | 急救车 | 规格：≥850*520*960mm 1.主要由塑钢•ABS工程塑料结构组成:铝合金四柱承重； 2.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃; 3.车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台，可拆式档案盒； 4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶； 5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线； 6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、抽屉内配有分隔片，可自由分隔、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 7.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能。 | 5500
13 | 空气消毒机 | 主机壳体选用金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖；区别于传统空调塑料外壳壁挂式，外观款式不新颖且阻燃性差； ◎全翻盖式机壳，机壳表面无凹凸状，不藏污纳垢减少二次感染，易清洁，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；区别于传统空调塑料有凹凸状，易藏污纳垢形成二次感染，不利于日常维护保养，增加劳动强度； ◎独特的下进上出风结构，风叶采用金属材质，配合静音离心风机循环送风，更利于循环送风原理且避免凉风直吹病员。区别于传统空调塑料外壳壁挂式上进下出风方式； ◎采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，触感式按键操作，人机交互更方便； ◎采用进口微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠； ◎触感式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； ◎超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，遥控器设计具有防丢失功能； ◎风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择； ◎具有备用紫外线灯管启动装置，主灯管失效，备用灯管自动支援； ◎具有紫外线加强消毒、辐射照度自动检测功能； ◎优质镜面不锈钢板增强紫外线辐射强度； ◎紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测，真人语音报警； ◎具有自动显示紫外线灯管的工作状态及故障指示装置； ◎具有整机寿命计时功能； ◎具有清洗保养提醒功能； ◎采用超强度、长寿命、高标准C波段（253.7nm），无臭氧紫外线灯管； ◎内置静态臭氧消毒因子，解决终末消毒，消毒更彻底无死角；（选配） ◎内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； ◎内置光触媒过滤网（TiO2）； ◎内置活性炭网。 | 4500